| 编号： |  |
| --- | --- |
| 设 计 说 明 书 |  |
| （共 14 页） 产 品 名 称 变形监测型GNSS接收机 型 号 规 格 委托单位（甲方） 承制单位（乙方） |  |

目   录

1	引言	1

1.1	编写目的	1

1.2	项目概述	1

1.3	术语定义及说明	1

2	需求分析	2

2.1	监测内容	2

2.2	应用场景	2

3	设计概述	3

3.1	设计理念	3

3.2	设计目标	3

3.3	产品组成	3

3.4	参考资料	4

4	详细设计	5

4.1	技术指标	5

4.2	基本性能	7

4.3	功能设计	8

4.4	结构设计	10

4.5	硬件设计	10

4.6	软件设计	20

4.7	产品配套	21

引言

编写目的

本文档是针对中南大学委托广州慧兔机器人有限公司加工一款用于变形监测专用GNSS接收机的详细技术方案书。本方案通过研发部门对产品概要设计规格书的进一步深化，进一步将产品设计进行细分，通过确认各部分的技术细节后，汇编成统一的方案设计文档，以便统一协调开发进程，同时便于用户对本产品的性能和设计加深认识。

项目概述

GNSS技术是变形监测常见监测技术。由于GNSS技术具有mm级的高精度、全天候观测、测站间无需保持通视、可同时测定点的三维位移和易于实现全系统的自动化等优点。因此，GNSS技术在桥梁变形监测中得到越来越多的应用。

术语定义及说明

- 捕获灵敏度  acquisition sensitivity

用户设备在冷启动条件下，捕获导航信号并正常定位所需的最低信号电平。

- 跟踪灵敏度  tracking sensitivity

用户设备在正常定位后，能够继续保持对导航信号的跟踪和定位所需的最低信号电平。

- 冷启动首次定位时间  cold start time to first fix

用户设备在星历、历书、概略时间和概略位置未知的状态下，从开机到首次正常定位所需的时间。

- 温启动定位时间  warm start time to first fix

用户设备在星历未知、历书、概略时间和概略位置已知的状态下，从开机到首次正常定位所需的时间。

- 热启动首次定位时间  hot start time to first fix

用户设备在星历、历书、概略时间和概略位置已知的状态下，从开机到首次正常定位所需的时间。

- 失锁重定位时间 lost reposition time

GNSS终端在对卫星导航信号失锁时间不长于5s的情况下，重新定位所需的时间。

- 整周模糊度  integer ambiguity

GNSS卫星信号从发射点到接收点之间的距离所对应的载波整周期个数。该数据值无法直接测量得到，也称为整周未知数。

- 内部噪声水平  interior noise level

由接收机通道间的随机偏差，锁相环、码跟踪环的随机偏差，以及其钟差残差等引起的测距和测相误差。

- 基准站 base station

又称为参考站(reference station)或差分参考站，基准站天线需要安置在已知位置上。基准站是差分技术中重要的组成部分，在一定时间内连续观测、记录卫星信号，用于提供观测值改正值、原始观测值或其它信息。

需求分析

监测内容

本产品的设计主要为了满足变形监测需求，根据监测对象不同，监测内容和精度要求不同。

应用场景

本方案设计的GNSS接收机主要用于桥梁、滑坡、大坝、楼房等变形监测。产品通过安装在监测对象合适位置，配合数据采集与传输、数据处理与管理等软硬件，实时地对监测对象的位移形变和震动幅度进行测量、收集、处理后输出数据，供后台监测系统对监测对象安全进行评估。

安装方式分为临时安装和永久安装：

永久安装：用于长期形变监测，具有直流电源和网络接口。要求长期不间断工作，能够在无人值守条件下自行从意外状态（断电、断网点）恢复后自行回复正常工作状态。能够实时回传数据，也能够进行本地数据记录。

临时安装：用于的定期变形测量，要求工作时间在2小时以上，能够进行本地数据记录。

设计概述

设计理念

该产品设计基于GNSS一体式接收机设计，内置集成GNSS天线、蓝牙/WiFiI天线、4G天线的组合式内置一体天线，内部集成GNSS解码模块、4G模块、及电池，简化了系统架设，能够高效、方便的安装部署，也解决了由于接线复杂造成的系统可靠性问题。

产品内部使用铝合金中框太空舱设计，将天线、主板、电池分为三个独立空间，使所有射频、微波形成各自的独立回路，降低内部串扰的影响，保证数据精度。

设计目标

通过本项目，广州慧兔机器人有限公司基于长沙金维信息技术有限公司的GNSS模组加工一款用于变形监测专用接收机（以下简称“接收机”）。加工的接收机可利用GNSS定位、惯性传感器集成和无(有)线通讯技术，测量记录实时现场监测数据，通过数据接口和网络传输模块，将监测数据以二进制RTCM的原始数据和NMEA的标准格式传输到服务器第三方监测软件平台进行变形分析等后续工作。

产品组成

GNSS接收机通过雷莫口连接适配器，通过网口或蓝牙连接服务器，且通过Web页面可实现卫星跟踪、定位、数据存储、文件记录等状态查看，及进行远程配置与固件升级等操作。如图3-1。

图3-1系统框图

参考资料

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 4208-2008 外壳防护等级（IP代码）；

- GB 9969 工业产品使用说明书 总则；

- GB/T 5080.1-1986 设备可靠性试验 总要求；

- GB/T 5080.7-1986 设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方法；

- GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件；

- GB/T 17626.3-2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验；

- GJB 150.3A-2009军用装备实验室环境试验方法 第3部分：高温试验；

- GJB 150.4A-2009军用装备实验室环境试验方法 第4部分：低温试验；

- GJB 150.9A-2009军用装备实验室环境试验方法 第9部分：湿热试验；

- GJB 150.16A-2009军用装备实验室环境试验方法 第16部分：振动试验；

- GJB 150.18A-2009军用装备实验室环境试验方法 第18部分：冲击试验；

- GJB 151B-2013军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量。

产品使用说明书

产品采用GNSS天线和主机一体式设计，小巧轻便，部署灵活。通过优化现有的CORS基准站产品的硬件电路等设计。主机底部设计了1个电源开关、5个指示灯、1个TNC口和1个12芯雷默头引出供电、串口、网口等接口。

SIM

SD

开关按钮

雷默口

TNC

指示灯

图4-1 接收机接口示意图

下表中列出了各指示灯表示的含义。

| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| PWR | 电源指示灯，上电常亮红色，充电时亮绿色 |
| RTK | 卫星灯 |
| 4G | 移动网络灯，联网成功时常亮 |
| BLE | 蓝牙指示灯 |
| SD | 数据存储等，存储数据时点亮 |

接收机提供多种通讯接口方便用户在不同的应用场景进行使用，各通讯接口的功能如下表：

| 序号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PWR | 主机供电接口，主机供电接口，9~36V DC（Tpy12V） |
| 2 | RS232 | RS232接口 |
| 3 | RS485 | RS485接口 |
| 4 | SD | SD卡槽 |
| 5 | SIM | SIM卡槽 |
| 6 | LoRa | LoRa电台 |
| 7 | 以太网 | 以太网接口 |
| 8 | TNC | LoRa电台信号接口 |

设备连接

连接使用线缆连接雷默头，红点对齐就可以接入。使用RS232转USB线缆将接收机连接到电脑，开机。

图4-2 GNSS接收机线缆连接效果图

接收机配置

查看COM口

在桌面上“此电脑”图标上右键，左击“管理”，选择“设备管理器”，点击端口，查看端口。如图所示电脑中的为COM5（不同电脑这里会有不同）。

图4-3 串口查看示意图

配置软件

打开串口工具软件（SSCOM.exe），打开上节中查看到的串口，波特率选择115200 bps，打开串口。

图4-4接收机配置软件打开示意图

Ntrip配置

查询Ntrip配置情况

配置软件发送：“AT+HOSTS?”

接收机返回：“www.gnss.fun,9999”

其中：www.gnss.fun 为接收数据的Ntrip Caster的IP或域名，9999为对应的端口号。

图4-5接收机Ntrip配置查询示意图

配置Ntrip

配置软件发送：“AT+HOSTS= 82.157.140.160,9999”

接收机回复：82.157.140.160,9999

其中：82.157.140.160 为接收数据的Ntrip Caster的IP或域名，9999为对应的端口号。

图4-6接收机Ntrip配置示意图

接收机采集数据配置

接收机默认输出常用卫星系统的数据，不需要更改，如有特殊需求可按以下方式更改。在配置软件里发送 “AT+TCFLG=2” 给接收机，开启接收机采集数据配置/查询状态。

接收机采集数据查询

配置软件发送：“log loglist”，查询接收机当前采集数据配置情况。

接收机返回：“COM1 rtcm* ontime * 0”。返回数据格式如下表，其中RTCM字段详细解释见4.2.4.3 常用rtcm字段说明。

| 名称 | 地址 | 数据类型 | 输出间隔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令 | com1 | rtcm* | ontime * |
| 说明 | 接收机的地址，固定为com1 | 卫星数据rtcm字段 | 输出间隔: *(s) |

图4-7接收机数据采集配置查询示意图

接收机采集数据配置

按照配置协议根据需求配置接收机采集数据情况，并在配置完成后发送“saveconfig” 进行保存配置更改情况。配置协议说明如下表，其中RTCM字段详细解释见4.2.4.3 常用rtcm字段说明。

| 名称 | 命令 | 地址 | 数据类型 | 输出间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令 | log/unlog | com1 | rtcm* | ontime 1 |
| 说明 | 记录/取消记录 | 接收机的地址，固定为com1 | 卫星数据rtcm字段 | 输出间隔: 1(s) |
| 是否为必须项 | 是 | 是 | 是 | 否，仅在需要记录时需要 |

例：

log com1 rtcm1124 ontime 1 ：记录1秒的北斗观测数据

unlog com1 rtcm1124 ：取消记录北斗观测数据

常用rtcm字段说明

| RTCM1005 | 天线参考点的站坐标XYZ |
| --- | --- |
| RTCM1006 | 天线参考点和天线高度的站坐标XYZ |
| RTCM1074 | 全GPS伪距和载波相位加信号强度 |
| RTCM1084 | 全GLONASS伪距和载波相位加信号强度 |
| RTCM1094 | 全伽利略伪距和载波相位加信号强度 |
| RTCM 1104 | 全SBAS伪距和载波相位加信号强度 |
| RTCM 1114 | 全QZSS伪距和载波相位加信号强度 |
| RTCM 1124 | 全北斗伪距和载波相位加信号强度 |
| RTCM1019 | GPS星历 |
| RTCM1020 | GLONASS星历 |
| RTCM1042 | 北斗星历 |
| RTCM1044 | QZSS星历 |
| RTCM1046 | 伽利略星历 |
| RTCM1033 | 接收机及天线描述 |

采集软件配置

双击打开DataLogcenter软件，“项目管理”—“ 新建项目”，设置项目名称、端口号（需要公网IP及对应端口）、工程路径。

图4-8数据采集软件新建工程示意图

点击“参考站”—“ 新增参考站”，增加参考站，设置参考站信息。主要需要修改内容为：测站ID、采样间隔、挂载点名称（默认接收机序列号，如Z32193624002036）、挂载点密码（默认为meiyoumima），保存间隔。

图4-9新增参考站示意图

随后，点击“项目管理”—“ 保存项目”，保存完成后点击“启动”就可以。

图4-9采集软件运行示意图

相关软件及后续更新请看：http://gnss.fun/upload/2023-10/soft.zip